1550 B

Мегомметр

Руководство пользователя

PN 2102980

Август 2003

© 2003 Fluke Corporation. Все права защищены.

Все названия изделий являются торговыми марками соответствующих компаний.

ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИЙ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Компания Fluke гарантирует отсутствие дефектов материалов и изготовления для любого ее изделия при эксплуатации в нормальных условиях и надлежащем техническом обслуживании. Гарантийный срок составляет два года и начинается с даты поставки товара. Гарантия на запасные части, а также на ремонт и техническое обслуживание изделия, составляет 90 дней. Данная гарантия имеет силу только для первоначального покупателя или конечного пользователя изделия, при условии его покупки у авторизованного торгового посредника Fluke и не распространяется на предохранители, одноразовые батареи, а также на любые компоненты, которые, по мнению Fluke, использовались не по назначению, подвергались несанкционированной модификации, эксплуатировались с несоблюдением инструкций или были повреждены в результате какой-либо аварии либо вследствие неправильной эксплуатации или хранения. Fluke гарантирует исправную работу программного обеспечения в соответствии с функциональными техническими характеристиками в течение 90 дней и подтверждает, что программное обеспечение было должным образом записано на исправный носитель. Fluke не гарантирует отсутствие ошибок в программном обеспечении и сбоев в его работе.

Авторизованные торговые посредники Fluke должны распространять действие настоящей гарантии на новые и не бывшие в употреблении изделия и предоставлять данную гарантию только конечным пользователям. При этом торговые посредники не уполномочены расширять сферу действия гарантии или предоставлять какую-либо иную гарантию от имени Fluke. Гарантийному обслуживанию подлежат только те изделия, которые были куплены в одной из официальных торговых точек Fluke либо приобретены Покупателем по соответствующей международной цене. Fluke оставляет за собой право потребовать от Покупателя возмещения расходов на импорт запасных частей и сменных деталей в тех случаях, когда изделие, приобретенное в одной стране, отправляется для ремонта в другую страну.

Гарантийное обязательство Fluke ограничивается, по усмотрению компании, возмещением суммы, равной покупной цене изделия, бесплатным ремонтом или заменой неисправного изделия, возвращенного в авторизованный центр технического обслуживания Fluke в течение гарантийного срока.

Для получения гарантийного обслуживания обратитесь в ближайший авторизованный центр технического обслуживания Fluke или отправьте изделие в такой центр на условиях "FOB пункт назначения", предварительно оплатив почтовые расходы и страховку. Fluke не несет ответственности за повреждения изделия во время транспортировки. После гарантийного ремонта изделие возвращается Покупателю с оплатой транспортировки (на условиях "FOB пункт назначения"). Если, по мнению Fluke, изделие вышло из строя вследствие использования не по назначению, несанкционированной модификации, аварии либо неправильных условий эксплуатации и хранения, Fluke оценивает приблизительную стоимость ремонта и не начинает работу по ремонту до тех пор, пока Покупатель не подтвердит свое согласие на уплату указанной суммы. После ремонта изделие возвращается Покупателю с оплатой расходов на транспортировку, и Покупателю выставляется счет на оплату стоимости ремонта и возмещение транспортных расходов (на условиях "FOB пункт отгрузки").

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ СРЕДСТВОМ ЗАЩИТЫ ПРАВА ПОКУПАТЕЛЯ И ЗАМЕНЯЕТ СОБОЙ ВСЕ ПРОЧИЕ ГАРАНТИИ, КАК ПРЯМЫЕ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМ) ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ И СООТВЕТСТВИЯ НАЗНАЧЕНИЮ. FLUKE НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ФАКТИЧЕСКИЕ, КОСВЕННЫЕ И ПОБОЧНЫЕ УБЫТКИ И ПОТЕРИ (ВКЛЮЧАЯ ПОТЕРЮ ДАННЫХ), ПОНЕСЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРУШЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЛИ НА ОСНОВАНИИ КАКОГО-ЛИБО КОНТРАКТА, ГРАЖДАНСКОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ДОВЕРЕННОСТИ И ПО ЛЮБОЙ ИНОЙ ПРИЧИНЕ.

Поскольку законодательство некоторых стран и штатов не допускает ограничения подразумеваемой гарантии, а также исключения или ограничения ответственности за побочные или косвенные убытки, ограничения и исключения настоящей гарантии могут быть неприменимы к некоторым покупателям. Если какое-либо положение настоящей Гарантии признается недействительным или не обладающим исковой силы в надлежащей судебной инстанции, данное обстоятельство никак не влияет на юридическую действительность и обладание исковой силой любых других положений.

| Fluke Corporation P.O. Box 9090, Everett, WA 98206-9090 U.S.A. | Fluke Europe B.V. P.O. Box 1186, 5602 BD Eindhoven The Netherlands |
| --- | --- |

Посетите веб-сайт корпорации Fluke: www.fluke.com.

Содержание

Title 	Page

Введение	1

Как связаться с Fluke	1

Распаковка прибора	3

Информация по технике безопасности	4

Условные обозначения	5

Работа с прибором	5

Включение и выключение прибора	5

Назначение кнопок	7

Дисплей	8

Зарядка аккумулятора	9

Использование защитной клеммы	10

Проведение измерений	12

Подключение к тестируемой цепи	12

Прежде, чем переходить к измерению сопротивления изоляции	13

Выбор предустановленного тестового напряжения	13

Программирование тестового напряжения	14

Режим тестирования изоляции пилообразным напряжением или тестирование на устойчивость (steady-state test)	15

Тестирование на устойчивость изоляции во времени	15

Индекс поляризации (PI)	16

Коэффициент диэлектрической абсорбции	16

Емкостное сопротивление	16

Проведение измерения сопротивления изоляции	16

Сохранение результатов тестирования	18

Просмотр сохраненных результатов	19

Загрузка результатов тестирования	20

Инсталляция программы Quicklink	20

Загрузка результатов на ПК	21

Стирание результатов тестирования	21

Уход за прибором	22

Чистка прибора	22

Формулы, по которым производятся измерения	22

Технические характеристики	24

Общие технические характеристики	24

Электротехнические характеристики	25

Таблицы

Table	Title 	Page

Таблица 1. Условные обозначения	5

Таблица 2. Список заменяемых компонентов	23

Таблица 3. Принадлежности для мегомметра 1550B	23

Рисунки

Figure	Title 	Page

Рис. 1. Стандартный комплект поставки	3

Рис. 2. Назначение кнопок	7

Рис. 3. Показания дисплея	8

Рис. 4. Подключение к сети питания	9

Рис. 5. Ток поверхностной утечки	10

Рис. 6. Подключение к защитной клемме	11

Рис. 7. Усовершенствованное подключение к защитной клемме	11

Рис. 8. Подключение к тестируемой цепи	12

Рис. 9. Расположение ИК-порта на мегомметре 1550B	20

Мегомметр Fluke 1550B

1550B Мегомметр

Руководство пользователя

# Введение

Мегомметр Fluke 1550B (далее "прибор") – это тестер для измерения сопротивления изоляции в сети высокого напряжения, предназначенный для тестирования цепей общего назначения, включая распределительные устройства, двигатели и силовые кабели.

Прибор обладает следующими основными особенностями

 Большой ЖК-дисплей с отображением текстовой информации

 Пять предустановленных значений тестового напряжения: 250 В, 500 В, 1000 В, 2500 В и 5000 В

 Программируемое тестовое напряжение: от 250 В до 5000 В (с шагом 50/100 В)

 Измерение сопротивления: от 0 Ом до 1 ТОм

 Измерение индекса поляризации (PI)

 Измерение коэффициента диэлектрической абсорбции (DAR)

 Режим пилообразного напряжения, с линейно увеличивающимся (100 В/с) прикладываемым тестовым напряжением

 Тестовый таймер и память для хранения результатов тестов с определяемыми пользователем идентификационными метками

 Сигнализация напряжения пробоя

 Заряжаемый свинцово-кислотный аккумулятор

 Автоматическое отключение через 30 минут бездействия

 Инфракрасный порт для загрузки данных испытаний

 Поставляемое в комплекте программное обеспечение

Прибор соответствует стандарту EN 61557, части 1 и 2, а также стандарту EN 61010-1 для оборудования, работающего под напряжением до 600 В, категория III, степень

загрязнения среды 2. Конструкция оборудования категории III предполагает защиту от неустановившихся токов (transients) в оборудовании стационарного типа, такого как распределительные щиты и системы освещения больших зданий.

# Как связаться с Fluke

При обращении в компанию Fluke за информацией об изделии, по вопросам эксплуатации, обслуживания или для получения адреса ближайшего дистрибьютора или центра технического обслуживания компании Fluke, звоните по указанным ниже телефонам:

1-888-99FLUKE (1-888-993-5853) в США

1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)  в Канаде

+31-402-678-200  в Европе

+81-3-3434-0181  в Японии

+65-738-5655  в Сингапуре

+1-425-446-5500  в других странах

Веб-сайт компании Fluke www.fluke.com.

Регистрация прибора производится по адресу register.fluke.com.

# Распаковка прибора

Комплект поставки прибора показан на рис. 1. При повреждении прибора или отсутствии чего-либо из приведенного списка комплекта поставки, незамедлительно обращайтесь по месту его приобретения.

| Номер | Описание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Инструкция на английском языке |  |
|  | Шнур питания |  |
|  |  | Испытательные кабели с зажимами типа "крокодил" (красный, черный, зеленый) |
|  | Мягкая сумка для переноски |  |
|  | Краткий справочник |  |
|  | Инфракрасный адаптер с интерфейсным кабелем |  |
|  | Компакт-диск с руководством по эксплуатации |  |

Рис. 1. Стандартный комплект поставки

Внимание

Используйте только рекомендованные испытательные провода. Поставляемые испытательные провода предназначены исключительно для применения с данным изделием. Не используйте их с другим оборудованием.

# Информация по технике безопасности

Внимание Перед и после тестирования убедитесь в том, что прибор не сигнализирует о наличии опасного напряжения. (См. рис. 3.) При подаче прибором непрерывного звукового сигнала и появлении на дисплее индикации опасного напряжения отсоедините испытательные провода и отключите питание от тестируемой цепи. Внимание: Прочтите перед работой с прибором - Во избежание возможного поражения электрическим током или травмы: - Используйте прибор только в соответствии с указаниями данного руководства. В противном случае предусмотренная в приборе защита может не сработать. - Не отсоединяйте испытательные провода до завершения тестирования и обнуления испытательного напряжения на клеммах. Это гарантирует полный разряд всех заряженных емкостей. - Перед проведением тестирования с помощью данного измерительного прибора необходимо исключить подачу питания на тестируемую цепь и обеспечить полную разрядку любых емкостей цепи. - Избегайте работать в одиночку или в среде из взрывоопасного газа, паров или пыли. - Не используйте прибор во влажной среде. - Осматривайте изоляцию испытательных проводов, не допуская ее повреждения или появления оголенных участков. Проверяйте провода на обрыв. Заменяйте поврежденные провода. При подозрении на повреждение прибора не пользуйтесь им. - Соблюдайте осторожность при работе с напряжениями свыше 30 В (среднеквадратичное значение) переменного тока, 42 В (максимальное значение) переменного тока и 60 В постоянного тока. Эти значения напряжения представляют опасность поражения электрическим током. - При пользовании щупами держите их за защитные колпачки (finger guards). - Импеданс добавочных параллельно подключенных работающих цепей может неблагоприятно сказаться на измерениях. - Присоединяйте испытательные провода к соответствующим входным клеммам. - Не используйте прибор при отсутствии каких-либо компонентов или без корпуса. - Используйте только рекомендованные компанией Fluke сменные компоненты и принадлежности, указанные в данном руководстве. - Не используйте прибор при любом повреждении предохранительной заслонки. Предохранительная заслонка (Frontispiece) препятствует одновременному использованию испытательных клемм и зарядных клемм. - Внутри измерительного прибора нет компонентов, подлежащих замене пользователем. - Используйте защитную клемму (guard terminal) только согласно указаниям данного руководства. Во избежание нарушения защиты не допускайте соприкосновения с защитной клеммой прочих принадлежностей или посторонних предметов. - Не используйте прибор в распределительных сетях с напряжением свыше 660 В.

# Условные обозначения

В таблице 1 приведено объяснение условных обозначений на приборе и в тексте руководства.

Таблица 1. Условные обозначения

|  | Соответствие стандартам Европейского Союза |
| --- | --- |
|  | TUV GS |
|  | Соответствие данного прибора стандартам UL3111-1, CAN/CAS C22.2 No.1010.1 для испытательного и измерительного оборудования |
|  | Риск подвергнуться опасности. Важная информация. См. руководство |
|  | Потенциально опасное напряжение |
|  | Наличие двойной или усиленной изоляции |
|  | Не использовать в распределительных сетях с напряжением свыше 660 В. |
|  | Присутствие интерференции. Отображаемые на дисплее показания могут выходить за допустимые пределы погрешности. |
|  | Индикация режима пилообразного напряжения. |
|  | Электрический пробой |
|  | Напряжение переменного тока |
|  | Заземление |

# Работа с прибором

## Включение и выключение прибора

Чтобы включить и выключить прибор:

1. Нажмите кнопку.

Прибор выполнит самопроверку, самокалибровку, покажет текущую версию программного обеспечения и войдет в режим тестового напряжения.

В этой точке можно:

 Изменять параметры тестирования

 Начать измерение сопротивления изоляции

 Просматривать сохраненные результаты тестирования

 Загружать результаты тестирования

2. Чтобы отключить прибор, нажмите кнопку  еще раз.

## Назначение кнопок

Кнопки (рис. 2) используются для управления работой прибора, выбора результатов тестирования для просмотра, а также для перемещения по выбранным результатам тестирования.

| Номер | Кнопка | Описание |
| --- | --- | --- |
|  |  | Включение и выключение прибора. |
|  |  | Кнопка Function. Из режима тестового напряжения нажатием кнопки Function производится переход к выбору значений тестового напряжения, к параметрам тестирования в режиме пилообразного напряжения, к заданию временного интервала и к отображению результатов (функции памяти). При просмотре результатов кнопкой Function осуществляется переход между режимами просмотра и удаления результатов. |
|  |  | Кнопка Up. Служит для смены значений испытательного напряжения, для просмотра сохраненных результатов тестирования, изменения интервала времени на таймере, а также для изменения идентификационных символьных тестовых меток. Эта же кнопка используется для ответа "да" на запрос yes/no (да/нет). |
|  |  | Кнопка Scroll. После выбора ячейки памяти используйте кнопку Scroll для вывода на дисплей параметров тестирования и результатов тестирования, сохраненных в памяти. Это значения напряжения, емкости, индекса поляризации, коэффициента диэлектрической абсорбции и тока. |
|  |  | Кнопка Down. Служит для изменения тестового напряжения, для просмотра сохраненных результатов тестирования, изменения интервала времени на таймере, а также для перехода между ячейками памяти. Эта же кнопка используется для ответа "нет" на запрос yes/no (да/нет). |
|  |  | Кнопка Enter. Используется из функции для обращения к сохраненным (в ячейках памяти) данным, а также из функции для плавного увеличения значения тестового напряжение от 250 до 5000 В. |
|  |  | Кнопка Test. Запуск и остановка тестирования. Для запуска тестирования нажмите и удерживайте кнопку в нажатом положении в течение 1 секунды. Для остановки тестирования нажмите кнопку еще раз. |

Рис. 2. Назначение кнопок

## Дисплей

На рис. 3 показан внешний вид дисплея с описанием отображающихся на нем индикаторов.

| Номер |  |
| --- | --- |
|  | Интерференция. Отображаемые на дисплее показания могут выходить за допустимые пределы погрешности. |
|  | Электрический пробой в режиме пилообразного напряжения. |
|  | Индикатор режима пилообразного напряжения. |
|  | Наличие потенциально опасного напряжения на испытательных клеммах. Внимание: Перед началом и по окончании тестирования убедитесь в том, что прибор не указывает на наличие опасного напряжения. При подаче прибором непрерывного звукового сигнала и наличии опасного напряжения, отсоедините испытательные провода и отключите питание от тестируемой цепи. |
|  | Наличие напряжения на клеммах прибора, источником которого является сам прибор или тестируемая цепь. |
|  | Выбор тестового напряжения (250 В, 500 В, 1000 В, 2500 В или 5000 В). |
|  | Состояние аккумулятора. |
|  | Аналоговая гистограмма, показывающая значение сопротивление изоляции. |
|  | Цифровое представление значения сопротивления изоляции. |
|  | Текстовая строка дисплея. Отображение значения напряжения, тестового тока, емкости, значений тестового напряжения и опций меню. |

Рис. 3. Показания дисплея

## Зарядка аккумулятора

Внимание

Во избежание возможного поражения электрическим током или травмы, отсоединяйте испытательные провода перед зарядкой аккумулятора.

Примечание

В качестве источника питания в приборе используется перезаряжаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея напряжением 12 В. Не выбрасывайте аккумулятор вместе с другими твердыми отходами. Пользуйтесь специализированными службами по переработке и утилизации отслуживших свой срок аккумуляторов. По вопросам переработки и утилизации обращайтесь в авторизованный центр технического обслуживания компании Fluke.

Хранение заряжаемых свинцово-кислотных батарей в не полностью заряженном состоянии может привести к сокращению срока службы батареи и/или ее повреждению. Перед длительным хранением батареи произведите ее полную зарядку и регулярно проверяйте уровень заряда.

В качестве источника питания в приборе используется перезаряжаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея напряжением 12 В. Зарядка батареи производится при подключении сетевого шнура питания.

Полная зарядка батареи обычно осуществляется за 12 часов. Избегайте заряжать батареи при крайних значениях температуры. После длительного хранения прибора повторно зарядите батарею. На рис. 4 показано, как подключать прибор к сети питания.

Рис. 4. Подключение к сети питания

Зарядка батареи от сети:

1.	Отключите прибор

2.	Отсоедините от прибора испытательные провода.

3.	Поверните защитную заслонку вверх, чтобы открылось гнездо для подключения сетевого шнура.

4.	Вставьте сетевой шнур в разъем питания IEC переменного тока (1) на приборе.

5.	Вставьте второй конец шнура в сетевую розетку. Характеристики сети питания см. в разделе "Общие технические характеристики" ("General Specifications") далее в тексте данного руководства.

6.	На ЖК-дисплее появится надпись  В режиме зарядки прибора допускается загрузка данных на компьютер.

## Использование защитной клеммы

Примечание

Сопротивление изоляции измеряется между выходами "+" и "–". Защитная клемма (G) находится под тем же напряжением, что и отрицательная (-) клемма, но не является частью измеряемого контура.

В большинстве случае при тестировании используются только два провода, соединяющие положительную (+) и отрицательную (-) клеммы прибора с тестируемой цепью. К защитной клемме (G) ничего не подключается.

При измерении очень большого сопротивления можно получить более точные показания, используя защитную клемму и трехпроводную схему измерения. Защитная клемма находится под тем же напряжением, что и отрицательная (-) клемма, и ее можно использовать для предотвращения поверхностной утечки тока, либо других нежелательных токов утечки, снижающих точность измерения сопротивления изоляции.

На рис. 5 показан способ измерения сопротивления между одним из проводников и внешним экраном. В данном случае имеется ток поверхностной утечки на внутренней изоляции у конца кабеля. Этот ток утечки складывается с током, регистрируемым на отрицательной клемме, приводя к уменьшению значения сопротивления (по сравнению с фактическим сопротивлением), определяемого прибором.

Рис. 5. Ток поверхностной утечки

На рис. 6 показан способ предотвращения поверхностной утечки тока путем соединения провода от защитной клеммы с проводником, намотанным поверх внутренней изоляции. Ток поверхностной утечки направлен к защитной клемме. Это исключает ток утечки из измеряемого контура между положительной и отрицательной клеммами и повышает точность результатов тестирования.

Рис. 6. Подключение к защитной клемме

На рис. 7 показан способ повышения точности измерения путем подключения неиспользуемого провода к защитной клемме и соединения его с внутренней изоляцией. Это гарантирует не только измерение прибором тока утечки между выбранным проводником и внешним экраном, но и устранение пути утечки тока между проводниками.

Рис. 7. Усовершенствованное подключение к защитной клемме

# Проведение измерений

## Подключение к тестируемой цепи

Внимание

Во избежание возможного поражения электрическим током или травмы:

- Отключите все питание от тестируемой цепи и разрядите емкости цепи перед тестированием прибором.

- Подключайте испытательные провода к входным клеммам прибора до соединения их с тестируемой цепью.

- До и после тестирования убедитесь в том, что прибор не сигнализирует о наличии опасного напряжения на клеммах. При появлении на дисплее индикации об опасном напряжении и подаче непрерывного звукового сигнала, отсоедините испытательные провода и отключите питание от тестируемой цепи.

Для подключения к тестируемой цепи:

1.	Откройте клеммы прибора, повернув защитную заслонку.

2.	Вставьте испытательные провода в клеммы, как показано на рисунке (рис. 8). Соедините испытательные провода с тестируемой цепью.

Рис. 8. Подключение к тестируемой цепи

## Прежде, чем переходить к измерению сопротивления изоляции

Помимо основной функции по измерению сопротивления изоляции прибор обладает целым рядом возможностей/функций, позволяющих проводить тестирование, которое бы наилучшим образом отвечало потребностям оператора. Сюда входит возможность задавать тестовое напряжение, тестирование пилообразным напряжением, задание интервала времени (длительности) тестирования, измерение индекса поляризации (PI), измерение коэффициента диэлектрической абсорбции  (DAR) и емкостного сопротивления. Каждая из этих функций описывается в последующих разделах руководства. Данные функции можно использовать в сочетании друг с другом, а их выбор, установку в исходное состояние или интерпретацию (по обстоятельствам) следует проводить до начала измерения сопротивления изоляции.

### Выбор предустановленного тестового напряжения

Для выбора предустановленного тестового напряжения выполните следующие действия:

1.	При включенном приборе нажатием кнопки  выберите опцию

|  | Отображение тестового напряжения на дисплее |
| --- | --- |

2.	Для просмотра имеющихся предустановленных значений тестового напряжения (250 В, 500 В, 1000 В, 2500 В и 5000 В), нажмите кнопку  или.

Выбранное значение тестового напряжения отображается в верхнем правом углу дисплея.

Примечание

Фактическое тестовое напряжение может на 10%  превышать выбранное значение

### Программирование тестового напряжения

Для ввода собственных значений тестового напряжения,

выполните следующие действия:

1.	При включенном приборе нажатием кнопки  выберите опцию

|  | Отображение тестового напряжения на дисплее |
| --- | --- |

2.	Для просмотра имеющихся предустановленных значений тестового напряжения (250 В, 500 В, 1000 В, 2500 В и 5000 В), нажмите кнопку  или. Выберите значение напряжения самое близкое к требуемому.

Выбранное значение тестового напряжения отображается в верхнем правом углу дисплея.

3.	Нажмите кнопку. В нижнем левом углу экрана появится мигающая надпись.

4.	Для плавного увеличения и уменьшения значения напряжения нажимайте кнопки  и. После ввода требуемого значения напряжения, не нажимайте кнопку, так как при этом произойдет сброс значения тестового напряжения до ближайшего самого низкого предустановленного значения, выбранного до этого.

Примечание

Фактическое тестовое напряжение может на 10%  превышать выбранное вами значение

### Режим тестирования изоляции пилообразным напряжением или тестирование на устойчивость (steady-state test)

Функция тестирования пилообразным напряжением – это тестирование в автоматическом режиме, в процессе которого изоляция проверяется на пробой. Во время тестирования пилообразным напряжением происходит линейное увеличение (100 В/с) выходного напряжения от значения 0 В до тех пор, пока оно не достигнет заданного тестового напряжения, либо до фиксирования внезапного падения измеряемого сопротивления. После этого пилообразное увеличение напряжение прекращается, тестовое напряжение падает до нуля, а значение напряжения в точке пробоя записывается в память прибора. Если при тестировании заданное тестовое напряжение достигнуто не было, результаты всех прочих тестов считаются недействительными. При успешном завершении теста без пробоя значения тестового напряжения и сопротивления изоляции считаются единственными достоверными результатами тестирования.

Для активации или отключения функции пилообразного напряжения выполните следующие действия:

1. 	При включенном приборе нажмите кнопку  и выберите функцию.

| Индикатор режима пилообразного напряжения |  |
| --- | --- |

2.	Кнопками  или  включите или отключите режим пилообразного напряжения. При активизированной функции пилообразного напряжения в верхнем левом углу дисплея появляется мигающий значок.

### Тестирование на устойчивость изоляции во времени

Продолжительность измерения сопротивления изоляции можно задавать с помощью таймера. Время можно плавно увеличивать с шагом в 1 минуту при общей допустимой продолжительности тестирования в 99 минут. Во время тестирования заданный интервал времени отображается в нижнем правом углу дисплея, а время, прошедшее с момента начала тестирования – в центре дисплея. По окончании времени измерение сопротивления изоляции завершается, и тестирование прекращается.

Для запуска тестирования на устойчивость изоляции во времени выполните следующие действия:

1.	При включенном приборе нажмите кнопку  и выберите функцию.

2.	Нажатием кнопки  задайте общее время тестирования (с шагом в 1 минуту).

### Индекс поляризации (PI)

По возможности прибор производит измерение и запись в память (как часть процесса тестирования изоляции) значения индекса поляризации (PI). Так как, согласно определению, для завершения измерения индекса поляризации требуется 10 минут, то уже полученное и записанное в память значение индекса считается недостоверным в тех случаях, когда  измерение сопротивления изоляции продолжается менее 10 минут. Если процесс тестирования изоляции продолжается 10 и более минут, происходит завершение измерения индекса поляризации, и его значение записывается в память. Для просмотра результатов на дисплее во время тестирования, нажмите кнопку, либо сохраните результаты тестирования в памяти прибора с последующим просмотром их в поле  раздела .

### Коэффициент диэлектрической абсорбции

По возможности прибор производит измерение и запись в память (как часть процесса тестирования изоляции) значения коэффициента диэлектрической абсорбции (DAR). Так как, согласно определению, для завершения измерения DAR требуется 1 минута, то уже полученное и записанное в память значение DAR считается недостоверным в тех случаях, когда измерение сопротивления изоляции продолжается менее 1 минуты. Если процесс измерения сопротивления изоляции продолжается 1 и более минут, данные тестирования DAR включаются в результаты.  Для просмотра результатов на дисплее во время тестирования, нажмите кнопку, либо сохраните результаты тестирования в памяти прибора с последующим просмотром их в поле  раздела.

### Емкостное сопротивление

По возможности прибор производит измерение и запись в память (как часть процесса тестирования изоляции) значения емкостного сопротивления. Для просмотра результатов на дисплее во время тестирования, нажмите кнопку, либо сохраните результаты тестирования в памяти прибора с последующим просмотром их в поле  раздела.

## Проведение измерения сопротивления изоляции

Внимание

В процессе измерения сопротивления изоляции требуется подвод к цепи потенциально опасного напряжения. Под напряжением могут оказаться и открытые металлические конструкции.

Во избежание возможного поражения электрическим током или травмы:

- Перед тестированием цепи прибором отключите все питание от тестируемой цепи и разрядите ее электрические емкости.

- Переда началом тестирования убедитесь в том, что все подключения сделаны правильно, и что проведение любого из тестов не представляет угрозы для персонала.

- Испытательные провода сначала подключаются к прибору, а потом соединяются с тестируемой цепью.

Чтобы провести измерение сопротивление изоляции, выполните следующие действия:

1.	При включенном приборе установите такие параметры, которые соответствуют требованиям вашего тестирования. Это:

- Тестовое напряжение – Выбор диапазона: от 250 до 5000 В (с шагом 50 В/100 В)

- Тестирование пилообразным напряжением – Включено или отключено

- Интервал времени – Нет или от 1 до 99 минут.

2.	Подключите щупы (probes) к тестируемой цепи.

Внимание

Во избежание возможного поражения электрическим током или травмы: до и после тестирования убедитесь в том, что прибор не сигнализирует о наличии опасного напряжения на клеммах. При появлении на дисплее индикации опасного напряжения и подаче непрерывного звукового сигнала прибором, отсоедините испытательные провода и отключите питание от тестируемой цепи.

3.	Чтобы начать измерение сопротивления изоляции, удерживайте кнопку  в нажатом положении в течение 1 с.

Прибор подаст 3 звуковых сигнала, после чего начнется тестирование, а на дисплее будет мигать значок  , указывающий на возможное наличие на испытательных клеммах потенциально опасного напряжения.

| Отображение основных цифровых данных |  | Аналоговая гистограмма |
| --- | --- | --- |

После стабилизации цепи на цифровом дисплее отображается полученное сопротивление изоляции. В ходе измерения это значение непрерывно (в реальном времени) отображается на аналоговой гистограмме.

При возникновении любого из перечисленных ниже условий процесс измерения сопротивления изоляции прекращается:

- Остановка оператором (нажатие кнопки   ).

- Окончание отсчета времени

- Интерференция в тестируемой цепи

- Пробой в режиме тестирования пилообразным напряжением

- Полностью разряженная аккумуляторная батарея

Если в режиме тестирования пилообразным напряжением случился пробой, то прежде чем переходить к п. 4, нажмите кнопку .

В конце измерения сопротивления изоляции прибор подаст звуковой сигнал, если на испытательных клеммах имеется потенциально опасное напряжение от внешнего источника или заряженных емкостей цепи.

4.	По завершении тестирования на дисплее отображается надпись. При необходимости сохраните результаты тестирования в памяти прибора, следуя описанной ниже процедуре. Или же отмените приглашение  нажатием кнопки. Результаты тестирования сохраняться не будут.

## Сохранение результатов тестирования

По завершении измерения сопротивления изоляции на дисплей прибора выводится приглашение  к сохранению результатов измерений для последующего использования. Прибор обладает памятью достаточной для сохранения результатов 99 измерений сопротивления изоляции.

Для сохранения результатов измерения сопротивления изоляции, выполните следующие действия:

1.	Нажмите кнопку  для сохранения результатов измерения. На дисплее отобразится последовательный идентификационный номер (номер метки) (от 00 до 99), присвоенный измерению. Если вы принимаете номер метки, нажмите кнопку, чтобы  сохранить данные. Если же требуется обозначать метки по-другому, перейдите к следующим действиям по созданию специальной метки из 4 символов.

a.	Обратите внимание на мигающий символ *. Это первый из четырех символов метки, идентифицирующей результаты тестирования. Для перехода по символьным позициям используйте кнопку.

b. 	В каждой позиции нажатием кнопок  и выберите требуемый символ (0-9, A-Z).

c.	Для сохранения результатов нажмите кнопку.

# Просмотр сохраненных результатов

Примечание

Неприемлемые для теста параметры отображаются как

В памяти прибора может храниться до 99 групп данных тестирования, включая:

 Метки

 Состояние включения или отключения режима тестирования пилообразным напряжением

 Сопротивление изоляции

 Показания таймера в момент прекращения тестирования (Timer)

 Выбранное значение тестового напряжения (TV)

 Фактическое тестовое напряжение (V)

 Емкость (C)

 Индекс поляризации (PI)

 Коэффициент диэлектрической абсорбции (DAR)

 Испытательный ток (I)

 Причина прекращения тестирования

 Состояние без ограничения времени тестирования или установки таймера (от 1 до 99 минут) (T.Limit)

Чтобы просмотреть сохраненные данные, необходимо:

1.	При включенном приборе нажать кнопку, чтобы выбрать функцию .

Примечание

При наличии напряжения на клеммах оно всегда будет отображаться в верхней средней части дисплея, вне зависимости от того, является ли источником этого напряжения сам прибор или тестируемая цепь.

|  |  | Напряжения на клеммах прибора |
| --- | --- | --- |
| Сохраненные результаты |  | Номер сохраненной ячейки |

2.	Нажмите кнопку , чтобы получить доступ к ячейкам памяти с сохраненными результатами тестирования. Идентификационная метка ячейки отобразится в нижнем правом углу дисплея.

3.	 Для перемещения по ячейкам памяти нажимайте кнопку  или .

4.	Остановитесь на той ячейке, содержимое которой необходимо просмотреть.

5.	Нажмите кнопку  для просмотра сохраненных данных требуемого тестирования. Данные тестирования появятся как в строке отображения буквенно-цифровой текстовой информации, так и на ЖК-дисплее.

6.	Нажмите кнопку  для возврата в режим тестового напряжения.

# Загрузка результатов тестирования

Используя программу Quicklink, можно загружать все сохраненные данные тестирования на персональный компьютер. Для загрузки сохраненных данных тестирования, с мегомметром Fluke 1550B поставляется инфракрасный адаптер. На рис. 9 показано расположение ИК-порта на приборе.

Рис. 9. Расположение ИК-порта на мегомметре 1550B

## Инсталляция программы Quicklink

Для того, чтобы иметь возможность загружать сохраненные данные тестирования, необходимо установить на компьютер программу Quicklink.

Для установки программы Quicklink вставьте диск с программой в компьютер и следуйте инструкциям по инсталляции, находящимися на диске.

## Загрузка результатов на ПК

Чтобы загрузить результаты тестирования на ПК, необходимо:

1.	Используя прилагающийся кабель, соединить инфракрасный адаптер со свободным COM-портом на ПК.

2.	Запустить программу Quicklink на компьютере и щелкнуть мышью на значке загрузки.

3.	Включить прибор, нажав кнопку.

4.	В диалоговом окне загрузки программы Quicklink задать требуемый COM-порт.

5.	Чтобы начать загрузку, нажать кнопку "start".

Ход загрузки данных тестирования на компьютер можно наблюдать в диалоговом окне загрузки программы.

При возникновении ошибок повторите процедуру загрузки.

Примечание

Прежде чем стирать сохраненные в мегомметре Fluke 1550B результаты тестирования, убедитесь в том, что загрузка их на компьютер была успешной.

Примечание

Данные результатов тестирования, сохраненные в приборе, можно стереть программой Quicklink. См. документацию к программе Quicklink.

## Стирание результатов тестирования

Чтобы стереть сохраненные результаты тестирования:

1.	При включенном приборе нажмите кнопку для выбора функции .

2.	Нажмите кнопку, чтобы получить доступ к сохраненным результатам тестирования.

3.	Один раз нажмите кнопку  для активации функции.

4.	Нажмите кнопку. Появится приглашение

5.	Нажмите кнопку  для подтверждения стирания или кнопку  для возврата в режим тестового напряжения.

При нажатии кнопки  все сохраненные результаты безвозвратно стираются.

Примечание

Ячейки памяти нельзя стирать по отдельности, однако их можно перезаписывать.

Предостережение

Функция стирания данных стирает все сохраненные результаты тестирования.

# Уход за прибором

Внимание

Во избежание возможного поражения электрическим током или травмы не пытайтесь производить ремонт или обслуживание прибора, не описанные в данном руководстве. Производить обслуживание данного изделия должны только квалифицированные специалисты.

Внутри прибора нет компонентов, которые могут быть заменены пользователем.

## Чистка прибора

Внимание

Во избежание возможного удара электрическим током или травмы обязательно удаляйте излишнюю воду из тряпки перед протиркой прибора, чтобы вода не попала на какую-либо из клемм.

Периодически вытирайте корпус с помощью влажной тряпки и мягкого моющего средства. Не используйте для чистки прибора абразивные вещества или растворители.

## Формулы, по которым производятся измерения

Расчет параметров изоляции и отображение результатов прибором производится по следующим формулам:

| Закон Ома | Емкость (заряд) | PI (индекс поляризации) | DAR (коэффициент диэлектрической абсорбции) |
| --- | --- | --- | --- |

Заменяемые компоненты и принадлежности

В таблице 2 приведены предназначенные для прибора заменяемые компоненты и принадлежности. В таблице 3 приведены используемые с прибором принадлежности.

Таблица 2. Список заменяемых компонентов

| Компонент | Шифр для заказа |
| --- | --- |
| Испытательный провод (красный) | 1642584 |
| Испытательный провод (черный) | 1642591 |
| Испытательный провод (зеленый) | 1642600 |
| Зажим типа "крокодил" (красный) | 1642617 |
| Зажим типа "крокодил" (черный) | 1642621 |
| Зажим типа "крокодил" (зеленый) | 1642639 |
| Шнур питания (Северная Америка) | 284174 |
| Шнур питания (континентальная Европа) | 769422 |
| Шнур питания (Великобритания) | 769455 |
| Шнур питания (Австралия) | 658641 |
| Шнур питания (Южная Африка) | 1552363 |
| Мягкая сумка для переноски | 1642656 |
| Интерфейсный кабель для ИК-порта | 1578406 |
| Компакт-диск с руководством для пользователей | 2099928 |
| Руководство для пользователей на английском языке | 2102980 |
| Краткий справочник | 2099943 |

Таблица 3. Принадлежности для мегомметра 1550B

| Принадлежность | Шифр для заказа |
| --- | --- |
| Комплект испытательных проводов увеличенной длины, 7,6 м (25 футов) | 2032761 |

# Технические характеристики

## Общие технические характеристики

| Дисплей | 75 мм х 105 мм |  |
| --- | --- | --- |
| Питание | 12 В, кислотно-свинцовая перезаряжаемая батарея. Yuasa NP2.8-12 |  |
| Вход зарядного устройства (пер.ток) | От 85 до 250 В переменного тока 50/60 Гц, 20 ВА Данное изделие (с двойной изоляцией) с защитой класса 2 поставляется с шнуром питания (c проводом заземления) с защитой класса 1. Защитная клемма заземления (штыревой контакт заземления) не имеет внутреннего подключения. Дополнительный штыревой контакт служит лишь для удержания штепселя. |  |
| Размеры (В х Ш х Д) | 170 мм х 242 мм х 330 мм (6,7 д. x 9,5 д. x 13,0 д.) |  |
| Вес | 3,6 кг (7,95 фунта) |  |
| Температура (для работы) | от -20 C до 50 C (от -4 F до 122 F) |  |
| Температура (для хранения) | от -20 C до 65 C (от -4 F до 149 F) |  |
| Относительная влажность | 80% при 31С линейно убывает до 50% при 50С |  |
| Высота над уровнем моря | 2000 м |  |
| Пыле- и водостойкость | IP40 |  |
| Защита от перенапряжения на входе | Воздействие переменного напряжения 600 В |  |
| Электромагнитная совместимость | EN 61326 |  |
| Сертификаты |  |  |
| Соответствие стандартам безопасности | EN 61010, EN 61557, части 1 и 2 IEC 61010-1 для оборудования, работающего под напряжением до 600 В, категория III, степень загрязнения среды 2 |  |
| Срок службы батареи Примечание При крайних значениях температуры батарея требует более частой зарядки | Тестовое напряжение | Количество измерений |
|  | 250 В | 4138 |
|  | 500 В | 3913 |
|  | 1 кВ | 3462 |
|  | 2,5 кВ | 2043 |
|  | 5 кВ | 1000 |

## Электротехнические характеристики

Параметры точности прибора действительны в течение 1 года с момента калибровки в диапазоне рабочих температур от 0С до 35С. При рабочих температурах, выходящих за пределы этого диапазона (от –20C до 0С и от 35С до 50С), необходимо вводить поправку .25% на каждый С, за исключением интервалов измерений, имеющих точность 20%, где необходимо вводить поправку 1% на каждый С.

| Измерение сопротивления изоляции |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тестовое напряжение (пост. ток) | Диапазон измерений сопротивления изоляции | Точность (+/- от показаний) |
| 250 В | <200 кОм от 200 кОм до 5 ГОм от 5 ГОм до 50 ГОм >50 ГОм | точно не определена 5% 20% точно не определена |
| 500 В | <200 кОм от 200 кОм до 10 ГОм от 10 ГОм до 100 ГОм >100 ГОм | точно не определена 5% 20% точно не определена |
| 1000 В | <200 кОм от 200 кОм до 20 ГОм от 20 ГОм до 200 ГОм >200 ГОм | точно не определена 5% 20% точно не определена |
| 2500 В | <200 кОм от 200 кОм до 50 ГОм от 50 ГОм до 500 ГОм >500 ГОм | точно не определена 5% 20% точно не определена |
| 5000 В | <200 кОм от 200 кОм до 100 ГОм от 100 ГОм до 1 ТОм >1 ТОм | точно не определена 5% 20% точно не определена |
| Диапазон гистограммы: Точность напряжения тестирования изоляции: Скорость зарядки в случае емкостной нагрузки: | От 0 до 1 TОм От -0% до + 10% при токе нагрузки 1 мA 1 мкФ за 5 сек. |  |
| Скорость разрядки в случае емкостной нагрузки: | 1 мкФ за 1,5 сек. |  |
| Измерение тока утечки |  |  |
| Диапазон | Точность |  |
| От 1 нА до 2 мА | +/- (5% + 2 нА) |  |
| Измеряемая емкость |  |  |
| Диапазон | Точность |  |
| От 0,01 мкФ до 15,00 мкФ | +/- (15% от показаний + 0,03 мкФ) |  |
| Таймер |  |  |
| Диапазон | Дискретность |  |
| От 0 до 99 минут | С шагом в 1 минуту и посекундным отсчетом |  |
| Сигнализация о наличии тока в цепи | Диапазон: от 30 В до 660 В пер./пост. тока, 50/60 Гц Точность измерения напряжения: +/- (5% + 2 В) |  |